ПРОТОКОЛ № 6

засідання тендерного комітету Державного підприємства «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» щодо розгляду зауважень до тендерної документації на закупівлю ІЧ спектрофотометр з Фур’є перетворенням та приставкою алмазного ППВО

# м. Харків                                                                                                     16.01.2017, Час: 14:00

ПРИСУТНІ:

1. Рудик Тимофій Петрович - голова комітету, Начальник фінансово-економічного відділу

2. Дзюба Зоя Опанасівна – заступник голови комітету, Економіст І категорії фінансово-економічного відділу.

3. Нестеренко Олена Олександрівна - секретар комітету, Головний юрисконсульт

4. Леонтьєв Дмитро Анатолійович -   член комітету, Заступник директора з наукової роботи

5. Кірєєв Михайло Семенович - член комітету, Головний інженер

6. Зінченко Олександр Анатолійович - член комітету, Зав. лабораторією фармакопейного аналізу

7. Меркулова Юлія Вадимівна - член комітету, Провідний науковий співробітник лабораторії фармакопейного аналізу

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Розгляд зауважень на тендерну документацію на закупівлю ІЧ спектрофотометр з Фур’є перетворенням та приставкою алмазного ППВО та затвердження відповіді на ці зауваження.

СЛУХАЛИ:

1. Голову тендерного комітету Рудика Т.П., який ознайомив присутніх з порядком денним та повідомив, що на тендерну документацію надійшли наступні зауваження:

## «1) Загальне зауваження до специфікації ІЧ-Фур’є спектрометра:

Вимога в обов’язковій відповідності запропонованого обладнання окремим пунктам специфікації (наприклад, тип лазера, змінна роздільна здатність у зазначеному діапазоні, швидкість рухомого дзеркала, осушення інтерферометру без використання сорбентів) не є об’єктивною, адже ці характеристики обладнання не регламентуються Європейською і Державною Фармакопеями України, а характеризують певного конкретного виробника. Якщо є певні документи, методики або керівництва, які вимагають використання обладнання з такими характеристиками, прохання зазначити.

## 2) Загальне зауваження до специфікації модуля ППВВ з алмазним кристалом:

Відповідно до вимог, модуль має обов’язково працювати у спектральному діапазоні від 40 до 10 000 см-1 і відповідати зазначеним конструктивним особливостям кріплення кристалу. Спектральний діапазон модуля ППВВ обмежений оптикою спектрометра у діапазоні 7000-350 см-1, крім того, відповідно до вимог Фармакопеї, обладнання має забезпечувати роботу в діапазоні від 4000 до 670 см-1 (інколи до 200 см-1). Особливості ж кріплення кристалу у модулях є індивідуальними для кожного конкретного виробника. Отже зазначені вимоги є додатковими, не впливають на експлуатаційні характеристики обладнання. У разі наявності документів, методик або керівництв, які вимагають використання обладнання з такими характеристиками, прохання зазначити.»

2. Члена комітету Зав. лабораторією фармакопейного аналізу Зінченко Олександра Анатолійовича, в лабораторії якого планується використання обладнання, що є предметом закупівлі, який з приводу вищезазначених зауважень повідомив, що:

1. При складані специфікації на модуль ППВВ і на ІЧ спектрометр брали до уваги можливість подальшого розширення робочого діапазону даного приладу, тому вимоги до модуля ППВВ було обрано від 40  до 1000 см-1. До того ж було враховано, технічні характеристики іншого ІЧ спектрофотометра в іншій лабораторії з якої лабораторія фармакопейного аналізу ДП «Фармакопейний центр» постійно співпрацює.

2 Лабораторія фармакопейного аналізу ДП «Фармакопейний центр» не тільки виконує вимірі відповідно методик і умов, що вказані в фармакопеях, а бере безпосередню участь в розробці фармакопеї України і вимог до загальних статей на аналітичні методи.

3. Крім рутинних визначень якості лікарських засобів, лабораторія займається науково-дослідними роботами і не тільки з лікарськими препаратами, тому вимоги фармакопей до технічних характеристик приладів, в даному випадку до уваги приймали, але і враховували можливі роботи, що не зв’язані з фармацевтичною промисловістю. За останні 10 років співробітниками лабораторії опубліковано більше 100 наукових праць.

4. Одним з видом діяльності лабораторії фармакопейного аналізу є проведення судово-хімічних експертиз за направленням МВС, СБУ і Прокуратури. (Більше 400 об’єктів за останні 4 роки). Об’єкти, що надаються на експертизу різноманітні і не тільки лікарські препарати. Відповідно передбачити які зразки будуть передані на експертизу не можливо, тому в специфікації намагалися максимально, з урахуванням досвіду роботи, передбачити умови проведення вимірів. До того ж, при складані специфікації, було враховано досвід інших лабораторій, що були організовані за останні 2 роки по лінії співробітництва між Україною і блоком НАТО.

5. Дійсно в фармакопеях вимог до окремих характеристик ІЧ спектрофотометрів не вказано, але враховуючи багато десятирічний досвід роботи, кваліфікацію співробітників і наявність допоміжного персоналу в лабораторії, до специфікації було включно додаткові вимоги, які забезпечують зручність при роботі і надійну роботу приладу.

# 3. Голову тендерного комітету Рудика Т.П., який запропонував погодитись з аргументами Зав. лабораторією фармакопейного аналізу Зінченко Олександра Анатолійовича та не вносити зміни до тендерної документації і оприлюднити відповідь на вищезазначені зауваження на веб-порталі Уповноваженого органу для інформування скаржника та інших учасників процедури згідно чинного законодавства.

# ВИРІШИЛИ:

# Не вносити зміни до тендерної документації.

# Погодитись з аргументами Зав. лабораторією фармакопейного аналізу Зінченко Олександра Анатолійовича та затвердити відповідь на зауваження на тендерну документацію на закупівлю ІЧ спектрофотометр з Фур’є перетворенням та приставкою алмазного ППВО.

# 3. Доручити Голові тендерного комітету Рудику Т.П оприлюднити відповідь на вищезазначені зауваження на веб-порталі Уповноваженого органу для інформування скаржника та інших учасників процедури згідно чинного законодавства.

Результати голосування:

«ЗА» (голосувало)

Т.П. РУДИК

О.О. НЕСТЕРЕНКО

З.О. ДЗЮБА

Д.А. ЛЕОНТЬЄВ

М.С. КІРЄЄВ

О.А. ЗІНЧЕНКО

Ю.В. МЕРКУЛОВА

«ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0

Рішення прийнято одноголосно.

# О 15 год. 00 хв. засідання комітету було завершено.

Голова комітету                             _____підпис_____        Т.П. РУДИК

Секретар комітету                         _____підпис_____        О.О. НЕСТЕРЕНКО

Заступник голови комітету          ____підпис______         З.О. ДЗЮБА

Член комітету                               ____підпис______         Д.А. ЛЕОНТЬЄВ

Член комітету                                ____підпис______         М.С. КІРЄЄВ

Член комітету                                ____підпис______         О.А. ЗІНЧЕНКО

Член комітету                                ____підпис______         Ю.В. МЕРКУЛОВА