16.09.2025 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

ДП "Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів""61085, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Астрономічна, 33ідентифікаційний код: 22617729; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Лабораторний інкубатор із CO2,НК 024:2019: 40520 Лабораторний інкубатор вуглекислого газу (за кодом ДК 021:2015 :33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2025-09-16-007721-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  572 836,37 грн. (п'ятсот сімдесят дві тисячі вісімсот тридцять шість гривень 37 копійок), у т.ч. ПДВ (20%) 95472.73 грн.

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Методом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій,отриманих від суб’єктів господарювання (виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару)

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 572 836,37 грн. (п'ятсот сімдесят дві тисячі вісімсот тридцять шість гривень 37 копійок), у т.ч. ПДВ (20%) 95472.73 грн.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 31 грудня  2025 року включно.

| № | Параметр |
| --- | --- |
| 1. | Об’єм камери не менше 50 літрів |
| 2. | Зовнішні розміри Ш x Г x В не більше, ніж 490 x 560 x 595 мм |
| 3. | Внутрішні розміри Ш x Г x В не менше, ніж 360 x 353 x 375 мм |
| 4. | Діапазон регулювання температури не гірше, ніж +5 °C від температури навколишнього середовища до +50 °C |
| 5. | Рівномірність розподілення температури в камері не більше ніж 0,25 °C |
| 6. | Діапазон регулювання СО2 не гірше, ніж від 0 до 20 % |
| 7. | Наявність подвійного інфрачервоного датчика СО2 |
| 8. | Рівень відносної вологості не нижче ніж 95 % , ±5 %RH |
| 9. | Внутрішня камера інкубатора повинна бути виконана з нержавіючої сталі збагаченою міддю |
| 10. | Наявність в комплекті двох полиць з нержавіючої сталі збагачених міддю |
| 11. | Максимальне навантаження на полицю не менше 7 кг |
| 12. | Наявність порту доступу діаметром не менше 30 мм |
| 13. | Наявність функції передачі даних через USB-порт |
| 14. | Тип з CO2, інфрачервоний |
| 15 | Місце застосування для клітинної культури, для мікробіології |

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

З метою запобігання придбання Замовником фальсифікованої та/або контрабандної продукції учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист авторизації дистриб'ютора, представника виробника з перекладом на українську мову на товари яких ця вимога стосується відповідно до таблиці технічних вимог.