09.10.2025 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

ДП "Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів""61085, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Астрономічна, 33ідентифікаційний код: 22617729; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності: Лабораторний рН-метр/кондуктометр. код номенклатурної позиції за 38416000-4 pH-метри , Код ДК 021:2015 38410000-2 Лічильні прилади

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2025-10-09-009632-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  368 025,75 грн. (триста шістдесят вісім тисяч двадцять п'ять гривень 75 копійок), у т.ч. ПДВ (20%) 61337.63 грн.

Очікувана вартість предмета  закупівлі:

Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275. Методом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій,отриманих від суб’єктів господарювання (виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару)

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) :  :  368 025,75 грн. (триста шістдесят вісім тисяч двадцять п'ять гривень 75 копійок), у т.ч. ПДВ (20%) 61337.63 грн.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| Назва предмета закупівлі | Лабораторний рН-метр/кондуктометр |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 38410000-2 Лічильні прилади |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 38416000-4 pH-метри |
| Кількість товару | 1 шт. |
| Місце поставки товару | 61085, м. Харків, вул. Астрономічна, 33 |
| Строк поставки товару | до 25.12.2025 року |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

| № п/п | Показник | Вимоги технічного завдання |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технічні характеристики |  |
|  | Діапазон вимірювання рН | -2,000 – 20,000 |
|  | Роздільна здатність рН | 0.1/0.01/0.001 |
|  | Похибка рН | ± 0.002 |
|  | Температура рН | -30,0 – 130,0 °C |
|  | Роздільна здатність температури рН | 0,1 °C |
|  | Похибка визначення температури рН | ± 0,1°C (0,0 – 100,0 °C) ± 0,3°C (< 0,0°C або > 100,0°C) |
|  | Ізопотенціальна точка, рН | 7,0 |
|  | Роз'єм рН | BNC |
|  | Діапазон вимірювання мВ | -2000,0 – 2000,0 |
|  | Роздільна здатність мВ | 1 / 0,1 |
|  | Похибка визначення мВ | ± 0,1 (-500,0 - 500,0 мВ) ± 0,2 (< -500,0 мв або > 500,0 мВ) |
|  | Діапазон вимірювання електропровідності | 0,000 мкСм/см – 2000 мСм/см |
|  | Роздільна здатність електропровідності | 0,1/0,01/0,001 (мкСм/см, мСм/см) 0,1/0,01/0,001/0,0001 (мкСм/м, мСм/м, С/м) |
|  | Похибка електропровідності | ±0,5 % від виміру |
|  | Температура електропровідності | -30,0 – 130,0 °C |
|  | Роздільна здатність температури електропровідності | 0,1°C |
|  | Діапазон вимірювання TDS | 0,00 мг/л - 1000 г/л |
|  | Роздільна здатність TDS | 0,1/0,01/0,001 (мг/л, ppm) 0,1/0,01/0,001/0,0001 (г/л, ppt) |
|  | Похибка TDS | ±0.5 % від виміру |
|  | Діапазон вимірювання солоності | 0,00 – 80,0 psu |
|  | Роздільна здатність солоності | 0,1 / 0,01 |
|  | Похибка солоності | ±0.5 % від виміру |
|  | Діапазон питомого опору | 0.0 – 100.0 МОм·см |
|  | Похибка питомого опору | ±0.5 % від виміру |
|  | Роз'єм провідності | Mini-DIN |
|  | Температура експлуатації приладу | 5 - 40°C |
|  | Вологість експлуатації приладу | 5 - 80% (без конденсату) |
|  | ІР-захист | ІР54 |
|  | Вага | Не більше 1,0 кг |
| 2. | Документи |  |
|  | Декларація відповідності вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою КМУ №94 від 13 січня 2016 | Наявність |
| 3. | Комплект поставки |  |
|  | Лабораторний рН-метр/кондуктометр | 1 шт |
|  | універсальний комбінований рН електрод з термодатчиком в полімерному корпусі, з нероз’ємним кабелем | 1 шт |
|  | Датчик провідності з 4-ма графітовими електродами, з вбудованим температурним датчиком, з нероз’ємним кабелем | 1 шт |
|  | Датчик провідності для зразків з низькою електропровідністю з 2-ма сталевими електродами, з вбудованим температурним датчиком, з нероз’ємним кабелем | 1 шт |
|  | Проточна комірка для датчиків діаметром 12мм |  |
|  | Блок живлення | 1 шт |
|  | Тримач електродів | 1 шт |
|  | пакетики з рН-буфером (рН 4.01, 7.00 і 9.21 або 10.01) | 3 х 3 шт |
|  | пакетики зі стандартом провідності (1413 мкСм/см і 12,88 мСм/см) | 2 х 2 шт |
|  | Декларація відповідності вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою КМУ №94 від 13 січня 2016 | 1 екз |
|  | Керівництво з експлуатації | 1 екз |

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого