07.09.2026 р.
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 
ДП "Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів""
61085, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Астрономічна, 33
ідентифікаційний код: 22617729; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  
Автоматичний поляриметр (ДК 021:2015: 38430000-8 — Детектори та аналізатори).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  UA-2026-09-07-002551-a

Вид закупівлі:  процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до кошторису (фінансового плану) установи на поточний рік та затвердженого плану закупівель. Фінансування здійснюється за рахунок власних коштів підприємства.
 Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Розрахунок очікуваної вартості проведено методом порівняння ринкових цін на основі аналізу отриманих комерційних пропозицій від офіційних постачальників аналітичного та лабораторного обладнання в Україні відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості.
Для розрахунку використано цінові пропозиції трьох незалежних постачальників на автоматичний поляриметр серії Hanon P850 (з урахуванням ПДВ, сертифікації/калібрування та доставки):
З метою забезпечення конкуренції та повного покриття можливих ризикових коливань курсу валют (оскільки обладнання є імпортним), очікувану вартість предмета закупівлі встановлено на рівні середнього значення ринкових пропозицій.
Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 
318 334,33 грн (триста вісімнадцять тисяч триста тридцять чотири гривні 33 копійки) з урахуванням ПДВ, витрат на транспортування, калібрування та гарантійне обслуговування.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. 
Технічні та якісні характеристики визначені відповідно до державних стандартів, потреб лабораторії замовника та специфіки високоточних вимірювань. Прилад призначений для точного дослідження фармацевтичних субстанцій і лікарських засобів шляхом автоматичного визначення оптичного та питомого оптичного обертання, концентрації речовин та одиниць міжнародної цукрової шкали.
Ключові технічні параметри (відповідно до медико-технічних вимог):
Принцип роботи: Автоматичний цифровий поляриметр із фотоелектричним датчиком вимірювання та кольоровим сенсорним екраном (TFT, не менше 5.6 дюймів), операційна система Windows або Android.
Джерело світла: Енергоефективний LED-світлодіод високої яскравості з терміном експлуатації понад 100 000 годин.
Оптичні показники: Довжина хвилі вимірювання — 589,3 нм (D-лінія натрію). Діапазон вимірювань оптичного обертання не менше ніж ±89,99° (або кут обертання не менше ±90°); міжнародна цукрова шкала — не менше ніж ±259 °Z.
Точність та дискретність: Точність вимірювання не гірше ніж ±0,01° (в діапазоні від -45° до +45°); роздільна здатність — 0,001°.
Температурний контроль: Інтегрований автоматичний термостат Пельтьє з діапазоном регулювання температури від +15 °C до +30 °C (або ширше) та точністю утримання температури ±0,3 °C.
Комплектація: Обов'язкова наявність вбудованого термодатчика, поляриметричних трубок (центральноналивних довжиною 200 мм — 2 шт. та 100 мм — 1 шт., а також трубки з термоконтролем 100 мм), шприца для введення зразка, запасного скла, інтерфейсних кабелів (USB, RS-232), ПЗ та інструкції українською або англійською мовою.
Гарантійні зобов'язання: Сервісна підтримка та гарантійний термін експлуатації мають становити не менше 24 місяців із моменту введення в експлуатацію.
Товар має бути новим, виготовленим не раніше поточного або попередніх років, без дефектів матеріалів та збірки, з наданням сертифікатів відповідності / калібрування згідно із законодавством України.


